## Sheet3
2021年政府投资医疗设备预算内项目
序号 | 设备名称 | 数量 | 产地（国产/进口） | 功能需求（简要说明） | 配置需求（简要说明）
1 | 双板DR | 1 | 国产 | 采用双平板探测器（一块动态板，一块静态板），一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片、透视、造影检查。 | 悬吊结构/双板配置/大热容量球管
2 | 移动式X射线摄影系统 | 1 | 国产 | 实现对胸部、四肢、头颅、腹部等各部位检查。尤其可方便对床旁、担架、轮椅等特殊病人的检查，无外置线缆，清洁消毒更容易，方便重症监护室、发热门诊、隔离区使用。 | 1、主机及仿生臂系统1 套；2、高压发生器1 个；3、无线平板探测器1块；4、X射线管组件 套；5、限速器1个；6、探测器存储槽 1个；7、机身动力及曝光供电系统 1套；8、电源管理系统组；9、图像采集工作站软件1套；10、图像采集及后处理工作站1套
3 | 高档彩色多普勒超声诊断仪（妇产机） | 1 | 不限 | 1.用于产科、妇科超声临床诊断应用和相关科研（输卵管造影、盆底直肠超声检查、宫颈弹性成像检查、产科胎儿畸形产前诊断、腔内超声等常规诊断）。 2.腹部、浅表小器官、心脏及外周血管等全面应用。 3.必须提供各厂家的最高型号和最新版本的设备。 4.厂家维保期5年。 | 探头配置： 1.腹部探头1把 2.高频矩阵探头1把 3.阴超容积探头1把 4.心脏探头1把 5.血管探头1把 软件配置需求：全配， 其它要求：要求配置剪切波弹性成像及宽景成像软件、输卵管造影软件，主机平台是市面上最新、最高档的软波速平台。
4 | 高档彩色多普勒超声诊断仪（心脏机） | 1 | 不限 | 1.用于成人心脏、小儿及新生儿心脏超声临床诊断应用和相关科研。 2.成人及小儿外周血管、腹部、浅表组织与小器官、经颅超声、术中等全面应用。 3.必须提供各厂家的最高型号和最新版本。 4.厂家维保期5年。 | 探头配置： 1.矩阵心脏四维探头1把 2.成人心脏二维探头1把 3.小儿心脏二维探头1把 4.腹部探头1把 5.高频血管探头1把 软件配置需求：全配 其它要求：要求配置剪切波弹性成像及宽景成像软件，主机平台是市面上最新、最高档的软波速平台。
5 | 中高档彩色多普勒超声诊断仪（全身机） | 1 | 国产 | 1.主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求及相关科研需求。 2.可用于浅表小器官及肌肉组织造影及弹性分析，支持造影及弹性成像的动态显示，支持实时测量等，具备多种定量参数。 3.必须提供各厂家的最高型号和最新版本。 4.厂家维保期5年。 | 探头配置： 1.腹部探头1把 2.高频探头1把 3.腔内容积探头1把 4.心脏探头1把 5.血管探头1把 软件配置需求：全配 其它要求：配置造影及定量分析软件，弹性及定量分析软件、应变式弹性成像、智能盆底软件、产科自动分析软件。
6 | 便携式超声诊断仪 | 1 | 国产 | 1.主要用于床边检查，兼顾门诊腹部、妇产、心脏、浅表组织与小器官、外周血管等全身检查。 2.具有穿刺引导功能，穿刺针增强显影技术，穿刺针增益可单独实时调节。 3.必须提供各厂家的最高型号和最新版本。 4.厂家维保期5年。 | 探头配置： 1.腹部探头 1把 2.高频探头 1把 3.阴超探头 1把 4.心脏探头 1把 软件配置需求：全配
7 | 全自动生化免疫分析仪 | 1 | 不限 | 设备可同时提供多项免疫项目和生化项目检测，能够进行常规生化检测、药物监测、感染性疾病检测等，反应时间短，可快速获得检测结果。 | 1、生化免疫分析仪1套 2、触控显示器1台 3、中文操作软件1套 4、系统光源2个 5、操作手册1套 6、简易操作流程1套 7、UPS电源1套 8、LIS连接数据电脑1套 9、装机调试包1套
8 | 多导睡眠诊断系统带呼末二氧化碳检测仪 | 1 | 不限 | （1）多导睡眠监测仪，用于科室对儿童、成人呼吸睡眠暂停及紊乱的诊断与治疗及科研。 （2）分析软件可帮助技师快速准确分图。 （3）可连接呼吸机进行压力滴定，并可生成滴定报告。 （4）专业滴定呼吸机：多种模式，可连接任意品牌PSG做压力滴定。 | 1.多导睡眠记录仪 1台 （1）头盒 1套 （2）基站（包括头盒基站连接线、电源适配器、头盒肩带） 1套 （3）睡眠数据分析软件 1套 （4）高效能低功耗血氧模块 1个 （5）用户手册，简体中文版 1套 （6）电源线 1套 （7）指夹式血氧探头，成人，可重复使用 1套 （8）成人探头包 1套 （9）呼末CO2监测模块 1个 （10）电脑 1台 （11）打印机 1台 2.全功能压力滴定呼吸机 1台 （1）主机 1台 （2）湿化器 1套 （3）压力滴定模块套装 1套 （4）鼻罩 1个
9 | 红外荧光定位观察相机 | 1 | 国产 | 1、图像亮度、增益、图像对比度、LED发光强度的调节均为多档无极调节；可以随意调节光源档位。白光LED数量≥6个。 2.具有手动对焦功能。术中可以对图像清晰度随时进行调节，满足不同观测距离均清晰成像的要求。 3、除探头调节外配备一个可分离远程控制器。 4、探头上设有黑白荧光、彩色等多种荧光相互转换开关，术中随时按照需求开启关闭。 5、具有有效工作距离，定位准确，焦距可调节，通光孔径可调性强，可多阶无极调节。 | 红外荧光定位观察相机 1、 荧光定位仪主机 1 台 2、 高灵敏度探头 1 个 3、 远程控制器 1 个 4、 高清液晶显示器 1 台 5、 硬盘刻录机 1 台 6、 手术推车 1 台 7、 机械臂支架 1 件
10 | 干细胞库全流程管理平台 | 1 | 国产 | 1、系统支持细胞存储、治疗及生产的全流程溯源管理，系统根据不同的认证体系统，支持符合CNAS论证、AABB不同认证体系业务流程；系统最少支持中英文两种语言，以满足后期AABB认证及国际项目合作； 2、系统需包含有干细胞全流程信息化管理系统，具有符合干细胞生产的流程管理的质量管理及质控管理功能体系；干细胞临床研究备案项目管理，满足细胞存储及应用管理； 3、系统可适用于细胞治疗产品从供体材料的运输、接收、产品生产和检验到成品放行、储存和运输的全过程管理，并对全流程温度实时监控与查看； 4、系统支持实验室产品生产过程有关的人、机、料、法、环管理，以及产品存储、质量管理(QA)和质量控制(QC)过程，同时对细胞治疗的客户持续跟踪回访； 5、系统需以“客户编号”为唯一标识，对其进行全流程的入组的患者进行采样、接收、合适性评估、产品留样、产品存储、标签打印、样本制备等管理； 6、系统支持对储存的细胞进行提取预约、 放行评估、 细胞因子制备、冷冻提取、放行审核、产品放行、应用签收、产品应用各个环节进行管理； 7、用户可自定义细胞开展项目、流程、检测步骤、存储形式、数据字典、日志溯源等操作；系统可与院内HIS平台、环境监控平台、样本库等系统集成。 | 1、干细胞全流程管理系统 1 套 2、细胞液氮存储系统 6 套 3、供给罐 6 个 4、冻存架 6 套
11 | 智能型生物样本库管理平台 | 1 | 国产 | 1、系统以“患者”为中心，支持全院不同病种、不同项目的样本管理、临床数据样本及数据管理，系统支持多中心合作，操作者可通过管理员自行分配用户及创建管理项目的表单，不同病种的研究其 CRF 表单是差异化、个性化； 2、可按据不同病种的样本进行自动化患者抽取、样本管理、样本入库管理、出库管理、出库预约、质量控质等，同时样本采集支持批量化快速创建与生成及标签打印； 3、系统需实现以“患者”为维度，展示患者的全景医学数据画像，展示内容包括但不限于患者个人基本信息，临床资料，样本信息，实验室检验等； 4、可与医院其他系统进行数据接口，如 HIS、LIS、PACS等，即可以快速自动从其他系统调内自动抓取科室所需要患者表单、检测数据；系统支持与温控系统数据的集成，可在系统内实现对冰箱、液氮罐等数据的管理及存储，并可在样本库系统首页展示并预警； | 1、全院级样本库管理平台 1 套 2、临床数据管理系统 1 套 3、深低温存储冰箱 10 台 3、生物安全管理系统 1 套
12 | 体外冲击波疼痛治疗系统 | 1 | 不限 | 1、具有肌筋膜激痛点疗法（提供注册证证明文件）。 2、具有肌腱止点功能障碍疗法（提供注册证证明文件）。 3、具有活化肌肉和结缔组织疗法（提供注册证证明文件）。 4、具有针灸冲击波疗法（提供注册证证明文件）。 5、在国家食品药品监督管理局注册不同类型探头≥9个，治疗探头须通过生物相容性检测。 6、冲击频率：1～15Hz治疗时连续可调，治疗压力：不小于1～4bar。 | 1、主机1台 2、治疗手柄 1把 3、标准治疗探头 1个 4、深部治疗探头 1个 5、高能大面积肌筋膜松解治疗探头 1个 6、松解治疗35mm探头 1个 7、修正套件 1套 8、防尘罩 1个 9、专用转、运箱 1个 10、专用台车 1个
13 | 脉冲磁场刺激仪 | 1 | 国产 | 1、要求刺激发生器、液态循环冷却系统、刺激线圈可单独更换和升级；降低使用成本。 2、智能液态循环冷却技术，杜绝因简单内循环技术导致线圈堵塞以及定期更换冷却液的问题；保障使用安全和降低使用成本。 3、主机采用模块化及嵌入式交互系统设计，内置电脑，可存储治疗方案。 4、线圈自带显示屏呈现实时强度和温度，自控旋钮可实现刺激强度调节、触发等功能单人单手操作。 5、系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。 | 1、刺激发生器（主机）1台 2、智能液态循环冷却系统 1套 3、TMS刺激工作站 1套 4、刺激线圈 1个 5、专用推车 1台 6、刺激线圈支架 1套 7、MEP检测功能 1套 8、刺激定位帽 10个
14 | 麻醉工作站 | 6 | 国产 | 工作站功能需求 1、满足儿童、新生儿及成人等所有病人通气，无需手动调节，可满足有自主呼吸的病人和无自主呼吸病人的全面需要； 2、提供辅助/控制/支持通气模式 3、标配VCV心肺旁路功能；并可在VCV模式下进行机械通气；容量、呼吸暂停、低浓度麻药、二氧化碳、低气道压和呼吸频率报警都暂停；在VCV心肺旁路开启后，当启动前的潮气量大于170ml时，启动后即改为170ml潮气量；当启动前潮气量低于170ml，仍保留原来的潮气量，以预防肺不张； 4、标配气流暂停功能，适用于机械通气和手动通气模式，通过一键式操作即可实现暂停一分钟的新鲜气流和报警，方便术中吸痰，管位调整等操作； 5、标配肺复张程序功能，支持术中执行单次肺活量和PEEP递增循环法等肺复张的临床决策，并通过肺顺应性趋势图对治疗效果量化； 6、标配目标氧浓度功能，在呼吸机上数字显示。 | 工作站配置需求（单台） 1、国际标准化认证颜色， NIST 管路配置，氧气左侧 ，氧气空气管路，备用氧接口，氧气驱动； 2、氧空双气源，数字流量计； 3、中国制式电源及电源插座，隔离变压器，单宽度气体模块插槽，麻醉显示屏支臂，手动皮囊支臂，排污系统 4，通气模式：VCV、PCV、手动、电子PEEP、 SIMV PCV, SIMV VCV, PSVpro、PCV-VG, SIMV PCV-VG，肺复张套装，VCV 心肺旁路功能； 5、柒氟醚蒸发罐； 6、采样管及输氧面罩
15 | 钬激光治疗机 | 1 | 国产 | 泌尿系结石的碎石，泌尿系肿瘤的汽化、切割、凝固:具备可调脉冲宽度系统:智能化，工作安全可靠:良好的人机交互设计，操作简单:整机工作时噪音小:通过EMC检测 | 1、激光治疗机主机 1台 2、脚踏开关 1套 3、光纤550μm 1根 4、光纤272μm 1根 5、光纤剥离器 0.25-0.8 1把 6、光纤切割器 斜口 1把 7、手持光纤端面检测仪 1个 8、激光防护镜 1副 9、使用说明书 1份
16 | 经颅多普勒血流血压分析仪（多模态监测系统） | 1 | 国产 | 1.通过智能探头监护系统，可实现无创性血压、颅内压、心电、脑血流及神经多模态同步监测功能。 2.可实现微检子监测、溶栓后或取栓术后及颈动脉癍块剥离术后血管血流的评估。 3.观察颅内动脉环的开放及侧枝循环的建立情况，利用ICM+个体化定性定量分析患者脑血流自动调节功能。 4.便携式可移动一体机,能满足进入普通病房、危重病房（ICU病房）、急诊科和手术室使用。 | 1.便携一体式主机 1台 2. 1.6MHz进口探头 1个 3. 4.0MHz进口探头 1个 4. 1.6MHz监护探头 2个 5. 监护头架 1个 6. 连续血压模块 1个 7. 高度校准器 1个 8. 上臂袖带 1个 9. 中号指套 2个 10. 小号指套 2个 11.自动监护探头1.6MHz 2个 12.自动监护头架 1个 13.ICM+多模态分析软件 1套
17 | 手术显微镜 | 1 | 不限 | 1、具备一体化内置高清摄像系统；2、具备血管荧光功能及肿瘤黄荧光功能；3、具备激光对焦及自动对焦功能；4、具备三人六目配置；5、具备融合光学功能；6、机器具备抗菌涂层功能；7、具备双系统控制功能（显微镜控制系统和摄像控制系统分开）。 | 1、三人六目配置（主刀镜、对手镜及助手镜）；2、一体化内置高清摄像系统；3、血管荧光功能及肿瘤黄荧光功能；4、原厂物镜保护镜≥2个（可消毒反复使用）；5、防尘罩；6、人体工学双目镜筒；
18 | CT+DSA一站式复合手术室 | 1 | 不限 | DSA功能要求：全自动移动单向C型臂，完美实现垂直百级层流； C臂有效孤深≥1000mm；球管焦点≥3个, 带有焦点自动切换功能； 具备FDA认证的3D打印功能；机身重量≤1200kg； CT功能要求：求术中可移动两个房间的手术野进行CT采集； 发生器功率65KW以上；球管热容量20MHu以上；具备独立工作站；可以延地面轨道滑动； 手术床系统：DSA、CT两个房间手术床系统台面可以互换，床柱升降采用电动液压驱动，台面最低可以达到55cm，满足神经外科手术需求。 | 1、数字平板血管造影系统1台 2、DSA联动手术床系统1套 3、滑轨CT 1台 4、CT联动手术床系统1套
19 | 4K一体化超高清腔镜平台 | 1 | 不限 | 1.4K超高清荧光腹腔镜配置，提供更加清楚的4K原生荧光成像技术。 2. 4K高清显像细腻的解剖成像，摄像头需采用3-CMOS芯片，以保证手术腔体的色彩还原度，提高术者的解剖辨识程度和手术精确性，精确淋巴结清扫范围与界限等 3.在5G网络即将成熟应用的时代背景下，以4k超高清影音处理和网络传输技术，非常便利地进行4K超高清手术影音数据流的汇集、整理、存储、传输和应用，使医护人员能够随时随地进行高品质的手术转播、直播、视频示教等。同时支持移动端观看手术室视频，及与手术室实时音视频互动 | 1.荧光4K超高清摄像主机（含荧光摄像头）； 2、荧光超高清镜子，4K胸腹腔镜-5mm/-10mm； 3.荧光光源LED冷光源（含光纤）； 4.32寸/55寸4K超高清显示器； 5.气腹机（含气腹管）； 6.图文工作站\4K融合影音平台\影音控制软件 、语音交互平台、企业级智能路由器、平板电脑、高清电缆及配件包、移动端APP、医用台车等。
20 | 多功能手术床 | 1 | 国产 | 采用液压驱动，术中升降平稳，最低高度≤600mm，承载≥360KG,水平移动≥310mm，上背板可拆卸与腿板互换，满足不同科室需求 | 头板、上背板、背板、坐板、手板、腿板、麻醉帘架
21 | 高清宫腔镜系统 | 1 | 国产 | 1080P图像输出；宫腔镜检查可不用扩宫，. | （1）.3CMOS 高清摄像机 1套 （2）.冷光源 1套 （3）.26寸监视器 1台 （4）.高清工作站 1套 （5）.膨宫泵（冲洗吸引系统） 1套 （6）.宫腔镜检查镜 6套 （7）.膨宫管 10根
22 | 牙科综合治疗台（口腔种植专用配套设备） | 1 | 不限 | 1、椅位调节可通过靠背的综合运动、上升、下降的调整； 2、配有防滑医生坐椅和多功能脚踏控制装置； 3、配置心电监护仪、种植机、吸引器等设备，以保障手术顺利进行。 | 1、口腔科综合治疗台主机 1台 2、多功能喷枪 1个 3、医生座椅 1张 4、负压式强吸 1个 5、负压式弱吸 1个 6、护士座椅 1张 7、种植机 1台 8、LED手术无影大灯 1套 9、心电监护仪 1套
23 | 牙科综合治疗台 | 4 | 国产 | 1、具备综合诊治口腔疾病功能，连体式结构，隐藏式地箱占用空间小； 2、稳定性好、满足四手操作，操作功能简便、安全、可靠、故障率小； 3、外形美观、设备表面坚固耐磨，易清洁。 | 1、电动牙科椅 4套 2、高速手机 8把 3、低速气动马达套装 4套 4、三用喷枪 8 把 5、口腔灯 4 套 6、强力吸引器 4 套 7、吸唾器 4 套 8、净水瓶系统（管路冲洗消毒） 4 套 9、医师座椅 4 套 10、护士座椅 4套 11、自动恒温控量给水系统 4套 12、多功能助手架 4套 13、电动牙科椅故障自动检测系统4套
24 | 磁控胶囊胃镜系统 | 1 | 国产 | 系统采用微距拍摄和图像无线传输技术，通过磁控技术精准定位胶囊位置，实现胶囊在胃内各角度、多维度的拍摄，用于采集和查看胃部图像，产品由经培训的专业人士使用。 | 医疗级五维运动平台1 台 超高性能多自由度永磁源体1个 医疗级电气控制箱1个 医疗电动床1 张 系统控制台1台 高级专业显示器1 台 大屏幕显小器1台 巡航胶囊胃锁控制软件1套 巡航胶囊图像测览软件1套 便携记录器2台
25 | 全闭环智能输液管理系统 | 300 | 国产 | 通过全闭环智能输液管理系统可实现从输液医嘱下达、审核、配药核对、执行核对到输液巡视的输液全闭环管理和信息追溯。系统利用输液监视器上的超微重力传感器，可精准监测输液的剩余液量和滴速变化，护士可以远程实时监控患者的输液情况。 | 全闭环智能输液管理系统包含系统软件及配套硬件： ①全闭环智能输液管理系统软件 ②输液监测器 ③无线充电板 ④蓝牙物联网中枢 ⑤适配器箱体